| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 2456628 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G01R31/26 (2006.01) G01R27/26 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2011106657/28, 22.02.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.02.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.02.2011 (45) Опубликовано: 20.07.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1817559 A1, 10.06.1996. SU 763821 A2, 15.09.1980. SU 1000947 A1, 28.02.1983. SU 1465821 A1, 15.03.1989. US 7088123 B1, 08.08.2006. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Беспалов Николай Николаевич (RU), Глебочкин Виталий Павлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике измерения электрических параметров полупроводниковых приборов и может быть использовано для контроля их качества. Технический результат: расширение функциональных возможностей, упрощение процедуры испытания, повышение производительности, возможность автоматизированного определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов в состоянии низкой проводимости. Сущность: к контуру, задающему частоту колебаний генератора, подключают контрольный конденсатор с известным значением емкости Cm. Определяют значение периода T1 генератора. Затем отключают контрольный конденсатор и определяют значение периода T2 генератора. По значениям Cm, T1 и T2 определяют значение емкости контура Cс генератора. Далее к контуру подключают проверяемый прибор. К нему прикладывают нарастающее обратное смещающее напряжение. В процессе нарастания обратного смещающего напряжения в моменты времени измеряют и запоминают дискретные значения обратного смещающего напряжения и дискретные значения знакопеременного напряжения генератора. Определяют значение n-ого периода Tn генератора. Определяют и запоминают среднее значение обратного смещающего напряжения на n-ом интервале измерения. По значениям Cс , T2 и Tn определяют и запоминают значение общей емкости проверяемого прибора на n-ом интервале измерения. По значениям и соответствующим средним значениям обратного смещающего напряжения определяют вольт-фарадную характеристику проверяемого прибора. 4 з.п. ф-лы, 7 ил

Формула изобретения

1. Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов, при котором предварительно определяют емкость контура, задающего частоту колебаний генератора, для чего к этому контуру подключают контрольный конденсатор и измеряют первое значение параметра колебательного процесса генератора, затем отключают контрольный конденсатор и измеряют второе значение параметра колебательного процесса генератора и по полученным данным определяют емкость контура, далее подключают к контуру проверяемый прибор, прикладывают к нему обратное смещающее напряжение и измеряют параметр колебательного процесса генератора, а затем на основе полученных данных определяют общую емкость проверяемого прибора, отличающийся тем, что значение емкости контура определяют через период колебаний генератора, для чего в моменты времени измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора с подключенным к контуру контрольным конденсатором, затем из полученных значений определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения , из которых определяют момент времени и последующий момент времени для определения значения периода генератора с подключенным контрольным конденсатором по формуле

,

где - момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;

- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;

затем после отключения контрольного конденсатора от контура в моменты времени измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора, затем из полученных значений определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения из которых определяют момент времени и последующий момент времени для определения значения периода генератора без подключенного контрольного конденсатора по формуле



где - момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;

- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;

затем емкость контура определяют по формуле



где Cm - значение емкости контрольного конденсатора;

T1 - значение периода колебаний генератора с подключенным контрольным конденсатором;

Т2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора;

далее к проверяемому прибору, подключенному к контуру, с момента времени t0 прикладывают нарастающее по определенному закону обратное смещающее напряжение от нулевой и до заданной максимальной величины, достигаемой в момент времени tm, при этом в интервале времени от t0 до tm в процессе нарастания обратного смещающего напряжения в моменты времени ti измеряют и запоминают дискретные значения обратного смещающего напряжения и дискретные значения знакопеременного напряжения генератора, из полученных дискретных значений напряжения генератора определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения tj, при которых из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения определяют и запоминают соответствующие дискретные значения обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, далее в момент времени tj(n) n-ro интервала измерения из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, соответствующих моментам времени tj, определяют и запоминают дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, а в момент времени tj+1(n) n-ro интервала измерения определяют и запоминают последующее дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, затем определяют значение n-ro периода генератора как

,

где - момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;

- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;

далее определяют и запоминают среднее значение обратного смещающего напряжения на n-м интервале измерения, затем определяют и запоминают значение общей емкости проверяемого прибора на n-м интервале измерения как



где Сс - значение емкости контура;

Тn - значение n-го периода колебаний генератора;

Т2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора;

затем по полученным на n-х интервалах измерения значениям общей емкости проверяемого прибора и соответствующим средним значениям обратного смещающего напряжения определяют вольт-фарадную характеристику проверяемого прибора.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратное смещающее напряжение может быть плавно нарастающим с постоянной скоростью нарастания напряжения от нулевой величины.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что плавно нарастающее напряжение может быть с переменной скоростью нарастания.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратное смещающее напряжение может быть ступенчато нарастающим от нулевой величины с постоянной величиной приращения напряжения ступеньки и постоянной во времени величиной напряжения ступеньки, а дискретные значения величины напряжения генератора и соответствующие им дискретные значения величины обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе определяют в интервалах формирования постоянной во времени величины ступеньки обратного смещающего напряжения.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что ступенчато нарастающее напряжение может быть с переменной величиной приращения напряжения ступеньки.